D2008型

电子称重仪表

调试说明书

2011年6月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

- 请妥善保管本产品说明书，以备查阅

宁波柯力电气制造有限公司

目   录

第一章	仪表主要功能及技术参数	1

第二章	仪表安装连接	1

第三章	装秤调试	4

第一节	秤台调试步骤简介	4

第二节	单个传感器地址修改	4

第三节	自动组秤	4

第四节	自动组秤	5

第五节	角差修正	5

第六节	仪表标定	6

第七节	查看标定AD值和标率	7

第四章	仪表测试	7

第一节	查看每个传感器原始内码	7

第二节	查看原始总内码	7

第三节	修改数字传感器通讯角位	8

第五章	定时关机功能	8

第一节	设置定时关机日期	8

第二节	修改定时关机密码	8

第六章	信息提示说明	9

# 仪表主要功能及技术参数

- 交流电源接口：额定输入电源为交流110~220V； 50Hz/60Hz。

- 传感器接口：可连接1～16个柯力数字传感器。

- 大屏幕接口：RS232方式（TXD 、GND）和电流环方式(OUT+、OUT-)，波特率600bps。

- 打印机接口：配置标准并行打印接口，可配接ESPON LQ-300K＋Ⅱ、ESPON LQ-300K、ESPON LQ-680K、ESPON LQ-730K、KX-P1131、KX-P1121、KX-P1121+、DS-300等宽行打印机。

- RS232/RS485接口：PC通讯接口，连接电脑，支持RS232方式和RS485方式，可选择连续方式和Modbus指令方式，波特率2400/4800/9600/19200/57600可选。

- 以太网接口：通过网络读取仪表参数和接收仪表发送的数据。

- USB接口：通过U盘读取仪表参数、打印记录、车号皮重记录和超载记录。

- 标定开关：标定开关拨至电源开关一侧表示允许标定，否则表示禁止标定。

- 时钟：可显示年、月、日、时、分、秒，并自动闰年、闰月，支持定时关机功能。

- 数据贮存：可贮存400多组车号皮重，可贮存1800多组称重记录，贮存20组超载记录。

- 使用环境

使用温度:           使用温度为 0℃~40℃。

相对湿度：          ≤85%（RH）无冷凝

- 外型尺寸：290cm（长）×228cm（宽）

- 自重：3.6Kg

# 仪表安装连接

- 仪表后面接口分布图：

- 仪表侧面以太网接口和USB接口：

- 数字传感器连接

柯力C型数字传感器连接方式如下：

柯力E型数字传感器连接方式如下：

- 大屏幕连接如下：

电流环连接方式如下：（左边为大屏幕接口，右边为仪表接口）

RS232连接方式如下：（左边为大屏幕接口，右边为仪表接口）

- RS232/RS485接口：

仪表的PC RS232接口定义如下：

| 仪表PC接口 | 电脑9芯串口 |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |

仪表的PC接口定义              仪表与电脑的RS232连接

仪表的PC RS485接口定义如下：

| 仪表PC接口 | 电脑9芯串口 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 9 | 9 |

仪表的PC接口定义              仪表与电脑的RS485连接

# 装秤调试

## 秤台调试步骤简介

## 单个传感器地址修改  （适于柯力C型数字传感器）

- 每次只能连接一个传感器进行地址查看和修改，传感器地址设置范围：1~16。

- 传感器地址设置成功后仪表不保存参数。

| 步骤 | 操作提示 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【输入】 | 【FUNC 0】 | 0：进入单个传感器地址修改 |
| 2 |  | 【 --- 】 | 扫描中 |
| 3 | 按【01】 按【输入】 | 【Xd**N##】 【Xd**N01】 | d**为扫描到的传感器地址 X代表传感器类型：1表示C型; 2表示E型 N##为设置的新传感器地址(范围为1~16) 输入新地址如01后按【输入】 |
|  |  | 【 PASS 】 | 地址设置成功返回称重状态 |

## 自动组秤（适于柯力C型数字传感器）

自动组秤：用于确定连接的传感器个数和类型。当进行单个传感器修改地址后，或者已经确定需连接的数字传感器的地址不重复的情况下，选择自动组秤操作。具体操作如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【1】 按【输入】 | 【FUNC 0】 【FUNC 1】 | 1：进入自动组秤菜单 |
| 2 | 按【输入】 | 【 --- 】 【t** n**】 | 仪表处于忙状态，不能进行其他操作 t**表示数字传感器类型：01为C型；02为E型；其他为特殊类型 n**表示数字传感器数量 |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | 【SurE 0】 【SurE 1】 | 是否保存扫描信息 0: 不保存 1: 保存类型，数量，并根据地址自动分配角位 按【称重】返回称重状态 |
|  |  | 【 PASS 】 | 表示组秤成功 |

## 自动组秤（适于柯力E型数字传感器）

对于具有自动组网功能的E型数字传感器，可以不进行单个传感器地址修改，而直接进行自动组网操作，该操作包含自动配置数字传感器地址和自动组秤操作,方法如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【3】 按【输入】 | 【FUNC 0】 【FUNC 3】 | 3：进入自动组网菜单 |
| 2 |  | 【 nEt 】 【no **】 | 仪表组网中，**表示数字传感器数量 2秒后仪表自动进入下一步骤 |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | 【SurE 0】 【SurE 1】 【 --- 】 | 是否进行自动地址分配 0: 不进行并退出 1: 进行自动地址分配 |
| 4 | 确认空秤状态 按【输入】 | 【noLoAd】 | 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定标志符亮后按【输入】。 |
| 5 | 在要设的角位上压重物后 按【输入】 | 【d01 ##】 | 将该角位传感器地址设为01 ##为该角位原始的传感器地址 |
| 6 | 在要设的角位上压重物后 按【输入】 | 【d02 ##】 | 将该角位传感器地址设为02 ##为该角位原始的传感器地址 |
|  |  | …………. | 循环压其余角 |
|  |  | 【 PASS 】 | 表示组网成功 |

## 角差修正

- 自动角差修正和手动角差修正两种方式。

- 自动角差修正后若系数超出预设范围则警告提示，建议调平秤台，但设置仍生效。

- 手动角差修正是通过手动输入角差系数来修正。

  - 自动角差修正

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【2】 按【输入】 | 【FUNC 0】 【FUNC 2】 | 2：进入自动角差修正菜单 |
| 2 | 按【输入】 | 【 noLoAd】 【 --- 】 | 零位确认，确认秤台处于空秤状态并且待稳定指示灯亮后按【输入】 |
| 3 | 在其中一个角位上压重物等待稳定后 按【输入】 | 【dCr **】 【dCr 01】 【 --- 】 | 显示当前所压角的角位 **为当前所压角的角位 在其中一个角位上压角 显示当前所压角的角位，例如01 仪表工作中 |
|  | 压其余角 | …… | 压其余角，重复步骤4，同一角位可以重复压，当所有角位都压过后，自动退出。 |
|  |  | 【 End 】 | End：自动角差修正系数正常。自动角差修正系数大于1.2或小于0.8将提示Err 30。 |

  - 手动角差修正（直接输入角差系数方式）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【4】 按【输入】 | 【FUNC 0】 【FUNC 4】 | 4：进入自动角差修正菜单 |
| 2 | 按【输入】 | 【SADJ 01】 | 01表示角位号 |
| 3 | 输入角差系数 按【输入】 | 【*.*****】 【1.000000】 | 显示01号角位传感器的角差系数 修改01号角位传感器的角差系数为1 则输入：1.000000 |
|  |  | …… | 重复步骤3和4顺序修改各角位角差系数 当所有角位都确认后自动退出 |
|  |  | 【 End 】 | 结束 |

## 仪表标定

提示：在显示及修改分度值菜单（即步骤1）输入999，仪表显示【E 999】，按【输入】后可以快速进入标定菜单，即步骤7.

| 步骤 | 操 作 描 述 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【标定】 |  | 进入参数设定和线性标定 |
| 2 | 按【010】 按【输入】 | 【E ***】 【E 010】 | 显示及修改分度值，可选：1、2、5、10、20、50、100 例如输入分度值10后按【输入】 |
| 3 | 按【0】 按【输入】 | 【dC *】 【dC 0】 | 显示及修改小数点 可选：0、1、2、3，例如输入0后按【输入】 注：小数点被更改后，仪表将自动清除称重记录与车号皮重信息 |
| 4 | 按【455】 按【输入】 | 【Pn XYZ】 【Pn 455】 | 输入系统参数(见备注表格所示) X：零点跟踪范围 Y：手动置零范围 Z：开机置零范围 例如输入455 |
| 5 | 按【3】 按【输入】 | 【FLt *】 【FLt 3】 | 显示当前滤波强度设定，可选0~4，数字越大滤波强度 例如输入3 |
| 6 | 按【500000】 按【输入】 | 【FXXXXXX】 【F500000】 | 显示及设置满量程值 例如输入500000后按【输入】 |
| 7 | 确认空秤 按【输入】 | 【 noLoAd】 【 ---- 】 | 开始零点标定，确认秤台处于空秤状态并且待稳定指示灯亮后按【输入】， 按【称重】跳过零点标定而进入线性点1标定 等待零点标定 |
| 8 | 加载砝码1 按【5000】 按【输入】 | 【AdLoAd1】 【A005000】 【 ---- 】 | 进入线性点1标定，加载砝码1并且待稳定指示灯亮后，输入砝码1实际重量后按【输入】，例如输入5000 按【称重】退出加载点1标定 等待线性标定点1标定 |
| 9 | 加载砝码2 按【10000】 按【输入】 | 【AdLoAd2】 【A010000】 【 ---- 】 | 进入线性点2标定 加载砝码2并且待稳定指示灯亮后，输入砝码2实际重量后按【输入】，例如输入10000 按【称重】退出加载点2标定返回称重状态 等待线性标定点2标定 |
|  |  | 【 End 】 | 仪表标定结束 |

备注：仪表支持三点标定，但可以只进行零点标定或跳过零点标定，也可以只进行两点标定。

| X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪范围 | 禁止 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |

| Y的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按【置零】键的置零范围 | 禁止 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

| Z的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机置零范围 | 禁止 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

## 查看标定AD值和标率

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 按【9】 按【输入】 | 【FUNC 0】 【FUNC 9】 | 参数9用于查看标率和标定AD值 |
| 2 | 按【输入】 | 【CAL AD】 | 显示标定零点AD值 |
| 3 | 按【输入】 | 【*******】 | 显示标定零点AD值 |
| 4 | 按【输入】 | 【*******】 | 显示标定标定点1AD值 |
| 5 | 按【输入】 | 【*******】 | 显示标定标定点2AD值 |
| 6 | 按【输入】 | 【CAL rt】 | 进入标率值查看 |
| 7 | 按【输入】 | 【*.******】 | 显示第一段标率 |
| 8 | 按【输入】 | 【*.******】 | 显示第二段标率 |
|  |  | 【 End 】 | 查看结束 |

提示：AD值显示999999表示该点未标定, 以上参数用于查看和测试，建议不要做更改。

# 仪表测试

## 查看每个传感器原始内码

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【输入】 | 【tESt 0】 | 参数0：按角位读取每个传感器原始内码 |
| 2 | 按【输入】 | 【dd 01】 | 01表示1号角位 |
| 3 | 按【输入】 | 【******.】 | 显示01号角位的传感器内码 |
|  | 按【输入】 | …… | 重复步骤3和4查询其他角位的内码 |
|  |  | 【 End 】 | 查看结束 |

## 查看原始总内码

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【1】 按【输入】 | 【tESt 0】 【tESt 1】 | 进入传感器校验菜单 参数1用于查看总原始内码 |
| 2 | 按【输入】 | 【******.】 | 显示传感器总内码 |
|  |  | 【 End 】 | 返回称重状态 |

## 修改数字传感器通讯角位

通过在各角位上压角修改数字传感器的通讯角位，同时显示对应角位的传感器地址。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【3】 按【输入】 | 【tESt 0】 【tESt 3】 | 3：用于修改传感器通讯角位 |
| 2 | 确认空秤状态 按【输入】 | 【noLoAd】 | 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定标志符亮后按【输入】。 |
| 3 | 在要设的角位上压重物后 按【输入】 | 【d01 ##】 | d01 表示将当前角位设定为1号角 ##为该角位的传感器地址， |
| 4 | 在要设的角位上压重物后 按【输入】 | 【d02 ##】 | d02 表示将当前角位设定为2号角 ##为该角位的传感器地址， |
|  |  | …………. | 循环压其余角，按【称重】不保存结果 |
|  |  | 【 End 】 | 压角完毕自动退出返回称重状态 |

# 定时关机功能

## 设置定时关机日期

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F2】 按【2】 按【输入】 输入密码 按【输入】 | 【SECU 0】 【SECU 2】 【P------】 【P------】 | 提示输入参数： 1：修改定时关机密码 2：进入定时关机日期设置 3：删除存储记录 提示输入密码，初始定时关机密码为888888 |
| 2 | 按【090428】 按【输入】 | 【d**.**.**】 【d09.04.28】 | 显示定时关机日期 提示输入定时关机日期 例如输入日期090428 如果输入999999，则表示取消定时关机 |
| 3 |  | 【 End 】 | 设置完成，返回称重状态 |

  - 在达到或超过所设置的关机日期后，仪表会显示【HELP】,不能称重。

  - 试用截止日期默认为999999，表示取消定时关机功能。

  - 设置了定时关机日期后，用户将不能修改仪表系统日期。

## 修改定时关机密码

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F2】 按【1】 按【输入】 输入密码 按【输入】 | 【SECU 0】 【SECU 1】 【P------】 【P------】 | 提示输入参数： 1：修改定时关机密码 2：进入定时关机日期设置 3：删除存储记录 提示输入密码，初始定时关机密码为888888 |
| 2 | 输入密码 按【输入】 | 【n------】 【n------】 | 输入新密码后按输入 |
| 3 | 输入密码 按【输入】 | 【r------】 【r------】 | 再次输入新密码后按输入 |
|  |  | 【PASS 】 | 操作结束返回称重状态 |

# 信息提示说明

- 正常及警告信息提示：

  - - - -     提示：仪表内部运算，不要进行任何操作。

  - C------  提示：输入系统密码。

  - P ------  提示：输入定时关机密码。

  - End     提示：操作结束。

  - PASS    提示：操作成功。

- 操作或传感器通讯信息提示：

  - Err 00    识别不到完整传感器连接或仪表设置传感器个数为0。

  - Err 03    超载，或预置皮重值超出满量程。

  - ECC 1~16 读传感器重量值时通讯错误(分别为传感器角位号1~16)。

  - Err 17    参数设置不符合要求或密码输入不正确或非法操作。

  - Err 16    密码输入错误或临时码输入错误。

  - Err 18    秤台线性标定时本次砝码小于上个标定砝码。

  - Err 20    非法置零或去皮（如不稳定去皮和置零，净重状态置零，超出范围置零和去皮）。

  - Err 21    操作禁止。

  - Err 22    角位确认时在同一个角位上重复操作。

  - Err 29    读传感器地址时通讯错误。

  - Err 30     表示自动角差调整后结果异常 。

  - Err 31~46 写数字传感器地址时通讯错误（分别为传感器地址1~16）。

  - Err 49    数据长时间不稳定，或通讯异常。

  - Err 70    读数字传感器的通讯密码时通讯错误。

  - ECC 71~86表示n-70号C型协议数字传感器通信加密不一致 。

  - Err 91    存储器读写异常，请重新操作。

  - Err Adr   修改数字传感器地址时，连接的传感器个数不为1。

  - Err LC    所连接的传感器型号不统一。

  - Err Add   数字传感器短路，请尽快检查连线并重启仪表。

- 打印部分信息提示：

  - Err 09     表示：无此车号。

  - Err 10     表示：车号贮存或称重记录贮存已少于10条，请删除相应记录。

  - Err 11     表示：车号贮存或称重记录贮存已满，需删除相应记录后才能继续存储。

  - Err 19     表示：负称量或不稳时不能打印。

  - Err P      表示：打印机处于忙状态、未开机、未联机或缺纸状态。

  - SAVE      表示：正在保存称重记录，但不打印称重记录。

- USB信息提示：

  - USB   表示识别到U盘插入，并提示用户进行操作存储。

  - Err USB 表示U盘识别错误。

  - oUt   表示用户已经终止U盘存储操作，并等待用户拔出U盘。

- 加密操作信息提示：

  - Err 62 		加密机给常规仪表或数字传感器加密和清密失败，或重复加密和清密操作。

  - Err 63 		未检测到有效加密信息。

  - Err 65		该仪表非常规仪表或非已加密仪表。

  - Err 66		该仪表不是加密机。

  - Err 67 		该仪表设置的传感器类型不具备加密功能。

  - Err 68		常规仪表给数字传感器加密失败或常规仪表等待加密机加密失败，或重复清        密和加密操作。

宁波柯力电气制造有限公司

地址：宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号

服务热线：400-887-4165

800-857-4165

传真：0574-87562271

邮编：315033

网址：http://www.kelichina.com

A