D2008型

电子称重仪表

使用说明书

2011年6月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

- 请妥善保管本产品说明书，以备查阅

宁波柯力电气制造有限公司

目   录

第一章	仪表主要功能及技术参数	1

第二章	仪表安装连接	1

第三章	按键和显示说明	4

第四章	参数查询与设置	4

第一节	通讯参数设定	4

第二节	传感器参数设定	5

第三节	打印参数设定	5

第四节	以太网通讯参数设置	6

第五节	系统密码设置	7

第五章	打印操作及存储记录说明	8

第一节	存皮重操作	8

第二节	储存打印操作	8

第三节	补充打印操作	8

第四节	报表打印操作	9

第五节	记录满提示及删除记录操作	9

第六节	超载记录说明	9

第六章	USB接口操作说明	9

第七章	时钟设定	10

第一节	设置日期和时间	10

第八章	仪表通讯格式说明	11

第一节	PC连续方式通讯格式	11

第二节	PC  Modbus-RTU通讯格式	13

第三节	大屏幕通讯格式说明	14

第四节	以太网通讯格式说明	15

第五节	USB通讯格式说明	15

第九章	出厂默认参数	18

第十章	信息提示说明	19

第十一章	磅单格式示例	20

# 仪表主要功能及技术参数

- 交流电源接口：额定输入电源为交流110~220V； 50Hz/60Hz。

- 传感器接口：可连接1～16个柯力数字传感器。

- 大屏幕接口：RS232方式（TXD 、GND）和电流环方式(OUT+、OUT-)，波特率600bps。

- 打印机接口：配置标准并行打印接口，可配接ESPON LQ-300K＋Ⅱ、ESPON LQ-300K、ESPON LQ-680K、ESPON LQ-730K、KX-P1131、KX-P1121、KX-P1121+、DS-300等宽行打印机。

- RS232/RS485接口：PC通讯接口，连接电脑，支持RS232方式和RS485方式，可选择连续方式和Modbus指令方式，波特率2400/4800/9600/19200/57600可选。

- 以太网接口：通过网络读取仪表参数和接收仪表发送的数据。

- USB接口：通过U盘读取仪表参数、打印记录、车号皮重记录和超载记录。

- 标定开关：标定开关拨至电源开关一侧表示允许标定，否则表示禁止标定。

- 时钟：可显示年、月、日、时、分、秒，并自动闰年、闰月，支持定时关机功能。

- 数据贮存：可贮存400多组车号皮重，可贮存1800多组称重记录，贮存20组超载记录。

- 使用环境

使用温度:           使用温度为 0℃~40℃。

相对湿度：          ≤85%（RH）无冷凝

- 外型尺寸：290cm（长）×228cm（宽）

- 自重：3.6Kg

# 仪表安装连接

- 仪表后面接口分布图：

- 仪表侧面以太网接口和USB接口：

- 数字传感器连接

柯力C型数字传感器连接方式如下：

柯力E型数字传感器连接方式如下：

- 大屏幕连接如下：

电流环连接方式如下：（左边为大屏幕接口，右边为仪表接口）

RS232连接方式如下：（左边为大屏幕接口，右边为仪表接口）

- RS232/RS485接口：

仪表的PC RS232接口定义如下：

| 仪表PC接口 | 电脑9芯串口 |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |

仪表的PC接口定义              仪表与电脑的RS232连接

仪表的PC RS485接口定义如下：

| 仪表PC接口 | 电脑9芯串口 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 9 | 9 |

仪表的PC接口定义              仪表与电脑的RS485连接

# 按键和显示说明

  - 7位白色LED显示。

  - 7位白色状态指示灯：内码，菜单，信息，自动，去皮，稳定，零位。

| 指示符 | 功能描述（亮） |
| --- | --- |
| 内码 | 内码显示状态 |
| 菜单 | 菜单操作状态 |
| 信息 | 信息提示状态 |
| 自动 | 以太网通讯 |
| 去皮 | 净重状态，否则毛重状态 |
| 稳定 | 稳定状态 |
| 零位 | 空秤状态或显示零称重值状态 |

  - 按键和菜单操作：

按键0~9与功能按键复用，菜单状态下为数字按键，称重状态下为功能按键。

菜单密码：仪表显示【C------】时，提示输入系统密码，初始系统密码为888888。仪表显示【P------】时，提示输入定时关机密码，初始定时关机密码为888888。两个密码都可以通过菜单修改。

标定开关：按键【F1】、【标定】、【管理】操作时，必须将标定开关拨到允许标定状态（标定开关拨至电源开关一侧表示允许标定）才允许操作，否则提示【Err 21】禁止操作，操作结束后再将标定开关拨到禁止标定状态。

# 参数查询与设置

提示：以下菜单操作省略系统密码输入说明。系统密码为6位数，默认为888888，密码输入时不显示密码，但光标有移动指示。按相应按键进入菜单时，如果使能系统密码输入，仪表显示【C------】，输入密码后仪表仍显示【C------】，按【输入】，如果密码正确则进入下一级菜单，否则提示错误【Err 16】后返回称重状态。（在每个步骤按【输入】表示存储当前操作）

## 通讯参数设定

设定PC通讯参数、PC通讯使能和大屏幕通讯使能：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【系统参数】 按【输入】 | 【PArA 0】 | 参数0用于通讯参数菜单 |
| 2 | 按【001】 按【输入】 | 【Adr ***】 【Adr 001】 | 显示仪表通讯地址（可选001~255） 例如设置仪表地址为001 |
| 3 | 按【2】 按【输入】 | 【bt *】 【bt 2】 | 显示串行通讯的波特率（0~4） 0至4分别代别2400、4800、9600、19200、57600波特率 例如输入2 |
| 4 | 按【0】 按【输入】 | 【tF *】 【tF 0】 | 通讯方式选择（0~5） 0：连续发送方式1； 1：MODBUS指令方式； 2 连续发送方式2 3：连接发送方式3 4：连接发送方式4 5：连接发送方式5 例如选输入0（选择连续发送方式1） |
| 5 | 按【1】 按【输入】 | 【PCon *】 【PCon 1】 | PC通讯使能： 0：PC通讯关闭1：PC通讯打开 例如输入1（PC通讯打开） |
| 6 | 按【1】 按【输入】 | 【dPon *】 【dPon 1】 | 大屏幕通訊使能： 0：大屏幕通訊关闭 1：大屏幕通讯打开 例如输入1（大屏幕通讯打开） |
| 7 | 按【7】 按【输入】 | 【brn *】 【brn 7】 | 显示当前亮度，可选1~8 例如输入7 （数值越大表示显示亮度越亮） |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

## 传感器参数设定

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【系统参数】 按【1】 按【输入】 | 【PArA 0】 【PArA 1】 | 参数1用于传感器参数菜单 |
| 2 | 按【01】 按【输入】 | 【dtP **】 【dtP 01】 | * 表示数字传感器类型，可选1、2 01表示数字传感器，代码C 02表示数字传感器，代码E |
| 3 | 按【01】 按【输入】 | 【dn0 **】 【dn0 01】 | ** 表示网络中传感器个数，可选0~16 例如输入01表示网络中传感器个数为1个 （该参数可以通过自动组网或自动组秤自动修改） |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

## 打印参数设定

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【系统参数】 按【2】 按【输入】 | 【PArA 0】 【PArA 2】 | 参数2用于打印参数菜单 |
| 2 | 按【1】 按【输入】 | 【tyPE *】 【tyPE 2】 | 打印机种类（0~3）选择： 0：打印无效； 2：LQ-300K+II、LQ680K、LQ730K、DS-300、 KX-P1131（带字库打印机） 3：KX-P1121、KX-P1121+ （不带字库打印机） |
| 3 | 按【3】 按【输入】 | 【Arr *】 【Arr 3】 | 联单数目（1~3）选择： 1至3分别代别1至3联单，例如选3 注意：该参数只适用于非填充式磅单 |
| 4 | 按【1】 按【输入】 | 【odE *】 【odE 1】 | 打印格式选择（0~9），例如选1 0：填充式打印 1：竖联单中英文打印 2：横向磅单中文打印 3：票据格式中文打印 |
| 5 | 按【1】 按【输入】 | 【yr *】 【yr 1】 | 是否打印选择，例如选1 0＝贮存不打印 1＝贮存并打印 |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

## 以太网通讯参数设置

  - 设置仪表本地网络属性

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【网络】 |  |  |
| 2 | 按【输入】 | 【ETH 0】 | 0：进入修改仪表本地网络属性 |
| 3 | 按【输入】 | 【S-IP 】 | 仪表本机IP地址 |
| 4 | 输入数字 按【输入】 输入数字 按【输入】 | 【 ***.***】 【 192.168】 【 ***.***】 【 001.012】 | 修改仪表本机IP地址 例如设置本机IP地址为：192.168.1.12 |
| 5 | 按【输入】 | 【S-NAP 】 | 仪表本机子网掩码 |
| 6 | 输入数字 按【输入】 输入数字 按【输入】 | 【 ***.***】【 255.255】 【 ***.***】【 255.000】 | 修改仪表本机子网掩码 例如设置本机子网掩码为：255.255.255.0 |
| 7 |  | 【S-GAtE 】 | 仪表本机网关 |
| 8 | 输入数字 按【输入】 输入数字 按【输入】 | 【 ***.***】【 192.168】 【 ***.***】【 001.001】 | 修改仪表本机网关 例如设置本机网关为：192.168.1.1 |
| 9 |  | 【S-DNS1 】 | 仪表本机首选DNS |
| 10 | 输入数字 按【输入】 输入数字 按【输入】 | 【 ***.***】【 202.096】 【 ***.***】【 104.016】 | 修改仪表首选DNS 例如设置首选DNS为：202.96.104.16 |
| 11 |  | 【S-DNS2 】 | 仪表本机备用DNS |
| 12 | 输入数字 按【输入】 输入数字 按【输入】 | 【 ***.***】【 202.096】 【 ***.***】【 104.017】 | 修改仪表备用DNS 例如设置备用DNS为：202.96.104.17 |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

注意：修改仪表本机网络属性后需要重新开关仪表，修改才能生效！

如果启动自动获取IP，则该菜单无法进入。

  - 设置远程主机的网络信息和通讯端口号：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【网络】 |  |  |
| 2 | 按【1】 按【输入】 | 【ETH 0】 【ETH 1】 | 1：进入设置远程主机的网络信息 |
| 3 | 按【输入】 | 【d-IP 】 | 远程主机IP地址 |
| 4 | 输入数字 按【输入】 输入数字 按【输入】 | 【 ***.***】 【 061.164】 【 ***.***】 【 093.010】 | 修改远程主机IP地址 例如设置：61.164.93.10 |
| 5 | 输入端口号 按【输入】 | 【P -*****】 【P -13805】 | 远程主机通讯端口 例如设定端口为：13805 设置范围1024~65535（不包含 8080） |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

  - 连接类型选择

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【网络】 |  |  |
| 2 | 按【2】 按【输入】 | 【ETH 0】 【ETH 2】 | 2：进入设置连接类型菜单 |
| 3 | 按【1】 按【输入】 | 【DHCP *】 【DHCP 1】 | 设置仪表本机获取IP地址方式： 0：静态获取IP地址 1：动态获取IP地址 |
|  |  | 【 End 】 | 结束操作 |

注意：修改仪表获取IP地址方式后需要重新开关仪表，修改才能生效！

通过参数9，即【ETH   9】查询动态获取的IP地址信息。

## 系统密码设置

用于密码使能和密码修改，密码不能为000000：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【系统参数】 按【8】 按【输入】 | 【PArA 0】 【PArA 8】 | 参数8用于系统密码设置 |
| 2 | 按【0】 按【输入】 | 【UP *】 【UP 0】 | 进入系统密码使能设置 1:使能系统密码输入；0：禁止系统密码输入 例如：输入0，禁止系统密码输入 |
| 3 | 输入密码 按【输入】 | 【n------】 【n------】 | 输入新的系统密码后按输入 |
| 4 | 输入密码 按【输入】 | 【r------】 【r------】 | 再次输入新的系统密码后按输入 |
|  |  | 【 PASS 】 | 密码设置完成，返回称重状态 |

# 打印操作及存储记录说明

说明：当用重车存皮重，而用轻车进行储存打印时，仪表自动判断毛重和皮重，并根据需要更新车号皮重记录。

## 存皮重操作

该仪表可以存储400多组车号皮重记录，输入方法有两种：

  - 手动输入皮重值：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【车号】 | 【o 00000】 |  |
| 2 | 输入车号 按【输入】 | 【o 00001】 | 提示输入车号 例如输入车号00001 |
| 3 | 输入皮重 按【输入】 | 【0000000】 【0001000】 | 提示输入皮重 例如输入皮重1000kg |
| 4 |  | 【 PASS 】 | 操作结束，返回称重状态 |

  - 当前重量值作为皮重值存储：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【车号】 | 【o 00000】 |  |
| 2 | 输入车号 按【存皮重】 | 【o 00001】 | 例如输入车号00001 |
| 3 |  | 【 PASS 】 | 操作结束，返回称重状态 |

提示：车号皮重记录可以通过USB接口保存在U盘里。

## 储存打印操作

该仪表可以存储2000个称重记录。

存储打印记录可以通过USB接口保存在U盘里。

打印前请设置正确的参数：打印机类型，打印联数，打印格式和是否需要打印输出。

该打印操作是通过输入车号，调用仪表已存储的皮重进行保存称重记录和打印操作。

打印操作如下：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【储存打印】 | 【o 00000】 |  |
| 2 | 输入车号 按【输入】 | 【o 00001】 | 提示输入车号 例如输入车号00001 |
| 3 | 输入货号 按【输入】 | 【HN 000】 【HN 001】 | 提示输入货号 例如输入货号001 |
| 4 |  | 【 Prnt 】 或 【 SAVE 】 | 【Prnt】：贮存并打印( yr=1) 【SAVE】：贮存不打印（yr=0） |

## 补充打印操作

按【补充打印】按键，仪表显示【 Prnt 】，可以打印出最后一次的称重存储记录。

按【F3】按键可以实现打印机走纸一行

## 报表打印操作

报表打印为打印出某天的所有记录，操作如下：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【报表打印】 输入日期 | 【d 00.00.00】【d 10.11.20】 | 提示输入报表打印日期 例如需要打印2010.11.20该天的所有记录 |
| 2 |  | 【 Prnt 】 | 开始打印 打印结束后返回称重状态 |

## 记录满提示及删除记录操作

- 该仪表可以存储400多条车号皮重记录和1800多条称重记录，当车号皮重记录（或称重记录）小于10条的剩余空间时，仪表提示【Err 10】后继续存储操作，当车号记录满（或称重记录满）时，仪表提示【Err 11】并蜂鸣器长鸣，此时可以按【称重】按键返回称重状态。请删除相应的记录后才能继续存储记录操作。

- 删除存储记录的操作如下：

提示：修改小数点也可删除所有车号皮重记录及所有称重记录。

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F2】 按【3】 按【输入】 输入密码 按【输入】 | 【SECU 0】 【SECU 3】 【C------】 【C------】 | 参数3用于删除存储记录 如果使能系统密码输入，则输入系统密码后按【输入】，否则自动跳到下一步 |
| 2 | 按【1】 按【输入】 | 【SurE 0】 【SurE 1】 | 选择删除记录的内容，例如输入1 1：删除所有车号皮重记录 2：删除所有称重记录 |
| 3 |  | 【 PASS 】 | 设置完成，返回称重状态 |

## 超载记录说明

- 该仪表可以保存20组超载记录。

- 超载记录可以通过USB接口保存在U盘里，一次性存储20条记录，不满20条记录即用空记录填充，空记录表示为“2000-00-00   00:00:00   0000000”。

- 超载记录的删除：仪表成功进行加载点1标定后。

# USB接口操作说明

- 该仪表的USB接口支持对U盘的写操作。

- 支持仪表参数的存储，文件名为“PARASYS.TXT”。

支持仪表车号皮重记录的存储，文件名为“DATATARE.TXT”。

支持仪表称重记录的存储，文件名为“DATAWR.TXT”。

支持仪表超载记录的存储，文件名为“DATAOL.TXT”。

- 请确认U盘的文件系统已经设置为FAT16或FAT32，可以通过个人电脑(PC)格式化或快速格式化U盘以设置U盘的文件系统。

- USB接口具体操作步骤如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入U盘 等待2~10秒 | 【 USB 】 | 显示【USB】表示U盘能正确识别 |
| 2 | 按【USB】 输入密码 按【输入】 | 【C------】 【C------】 | 提示输入系统密码 如果密码输入错误，则仪表提示错误并返回步骤1 |
| 3 | 按【USB】 | 【 USB 】 | 仪表闪烁显示【USB】 按【USB】进行存储操作 |
| 4 | 按【01】 按【输入】 | 【USB XY】 | 选择存储方式和存储内容，见备注内容 例如输入01 |
| 5 |  | 【 --- 】 | 系统正处于存储操作 |
| 6 |  | 【 PASS 】 | 存储完成，仪表返回步骤3 |

备注：

  - U盘插入后，请勿转动仪表支架以免触碰U盘。

  - 如果仪表提示【Err USB】表示仪表识别异常，请更换U盘。

  - 在步骤1或3时，按【称重】退出存储操作，仪表显示【OUT】，提示拔出U盘。

  - U盘支持热插拔。

  - 参数XY说明：

X=0表示新建相应文件（文件不存在）或无条件覆盖相应文件（文件已存在）；

X≠0表示新建相应文件（文件不存在）或追加到已存在文件尾部（文件已存在）；

Y=0表示存储仪表各参数；

Y=1表示存储车号皮重记录；

Y=2表示存储称重记录

Y=3表示存储超载记录

# 时钟设定

## 设置日期和时间

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【时钟】 按任意数字键 按【101129】 按【输入】 | 【d**.**.**】 【d00.00.00】 【d10.11.29】 | 当前日期显示 提示输入当前日期 例如输入当前日期 10.11.29 表示2010年11月29日 |
| 2 | 按【165029】 按【输入】 | 【t**.**.**】 【t16.50.29】 | 当前时间显示 提示输入当前时间 例如输入当前时间 16.50.29 表示16时50分29秒 |
| 3 |  | 【 End 】 | 设置完成，返回称重状态 |

# 仪表通讯格式说明

## PC连续方式通讯格式

串口数据格式设置为：8位数据位，一位停止位，无校验位,波特率根据仪表菜单参数而设置。

串行通讯方式包括五种连续通讯方式和两种Modbus通讯方式。

- 连续方式(TF=0)：

所传送的数据为仪表显示的当前重量(毛重)数据（超载时重量值为999999）。每帧数据由12组数据组成 。格式如下表所示：（异或＝2⊕3⊕……8⊕9）

| 第X字节 | 内容 | 注 解 |  | 举 例 ( 发送＋20.00 ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内容 | 代码 | 内容 | 十六进制代码 |
| 1 | 开始 | (XON) | 02 | XON | 02 |
| 2 | +或- | 符号位 | 2B/2D | + | 2B |
| 3 | 称量数据 | 最高位 | 30～39 | 0 | 30 |
| 4 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 5 |  |  | 30～39 | 2 | 32 |
| 6 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 7 |  |  | 30～39 | 0 | 30 |
| 8 |  | 最低位 | 30～39 | 0 | 30 |
| 9 | 小数点位数 | 从右到左（0～4） | 30～34 | 2 | 32 |
| 10 | 异或校验 | 高四位 |  | 异或校验 ＝0x1B | 01 |
| 11 |  | 低四位 |  |  | 0b |
| 12 | 结束 | X0FF | 03 | XOFF | 03 |

此协议格式同“上海耀华A2”的协议格式。

- 连续方式(TF=2)：

所有数据均为ASCII码，每帧数据共有8字节组成（包括小数点），数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组是分隔符“=”，发送数据为当前显示称重值，如当前显示称重重量为188.5，连续发送5.88100=5.88100=……。如当前显示称重重量为-1885，连续发送.58810-=.58810-=……。超载时重量值为999999如: 999999=9.9999=……。

此协议格式同“上海耀华D2+”的协议格式。

- 连续方式(TF=3)：

所有数据均为ASCII码，每帧数据共有9字节组成（包括小数点），数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组是分隔符“=”，发送数据为当前显示称重值，如当前称显示重重量为188.5，连续发送5.88100=5.881000=……。如当前显示称重重量为-1885，连续发送.588100-=.588100-=……。超载时重量值为9999999如: 9.999999=9.999999=……。

- 连续方式(TF=4)：

每字节数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位;连续输出每帧数据为18个字节。

| 连 续 输 出 格 式2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StX | A | B | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | CR | CKS |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |

其 中 ：

- <StX> ASCII 起 始 符 (02H) 。

- 状 态 字 A , B , C 。

- 显 示 重 量 ,  可 能 是 毛 重 也 可 能 是 净 重 . 6 位 不 带 符 号 和 小 数 点 的 数 字 。

- 皮 重 ， 6 位 不 带 符 号 和 小 数 点 的 数 字 。

- <CR> ASCII 回 车 符  (ODH) 。

- <CKS> 可 选 的 校 验 和。

| 状 态 字 A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits 0 , 1 , 2 |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 小 数 点 位 置 |
| 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 |  | 0 0 0 0 1 1 1 1 | KGKG00 KGKGX0 KGKGKG KGKGX.X KGKG.KG KGX.KGX KG.KGKG X.KGKGX |
| Bits 3 , 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 4 |  | 分 度 值 因 子 |
| 1 0 1 |  | 0 1 1 |  | X1 X2 X5 |
| Bit 5 |  |  |  | 恒 为 1 |
| Bit 6 |  |  |  | 恒 为 0 |

| 状 态 字 B |  |
| --- | --- |
| Bits | 功 能 |
| Bit 0 | 毛 重 = 0 , 净 重 = 1 |
| Bit 1 | 符 号 : 正 = 0 , 负 = 1 |
| Bit 2 | 超 载 ( 或 小 于 零 ) = 1 |
| Bit 3 | 动 态 = 1 |
| Bit 4 | 单 位 : kg = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 仪 表 上 电 时 为 1 |

| 状 态 字 C |  |
| --- | --- |
| Bit 0 | 恒 为 0 |
| Bit 1 | 恒 为 0 |
| Bit 2 | 恒 为 0 |
| Bit 3 | 有 打 印 命 令 = 1 |
| Bit 4 | 扩 展 显 示 (X10) = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1 |
| Bit 6 | 恒 为 0 |

此协议格式同“梅特勒-托利多”的协议格式。

- 连续方式(TF=5)：(协议格式同“济南金钟”的协议格式)

每字节数据由10位组成，第1位为起始位，第10位为停止位，中间8位为数据位和校验位;

| 连 续 输 出 格 式3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | T | ， | G | S | ， | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | k | g | CR | LF |

S T    TTT

U   S

O   L

G S    TTT

N   T

T   R

k g    TTT

8位数据

ODH

OAH

ST   重量稳定（Stable）   US   重量不稳定（Unsable）  OL   超载（Over Load）

GS   毛重（Gross data）   NT   净重（Net data）       TR   扣重（Tare data）

## PC  Modbus-RTU通讯格式

提示：主机发送每组Modbus命令的时间间隔需大于100ms。当主机发送Modbus命令后，仪表100ms后回复相应命令。

- Modbus通信功能码汇总：

| 功能码 | 作用 | 寄存器起始地址 | 寄存器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读取仪表状态信息 | 0x21 | 1 |
| 3 | 读取仪表显示重量值 | 0x06 | 4 |

备注：

- 如下示例的仪表地址为0x01。

- 当接收数据不满足协议要求时不返回任何数据。

- 仪表显示重量值和开关预置值以4个字节的浮点型格式传送，高字在后，低字在前。

- 读取仪表状态信息（功能码0x01）：

仪表状态信息定义如下：

| 仪表状态 | 控制位 | 默认值 | 状态发生值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内码状态 | Bit 0 | 0 | 1(内码) |
| 菜单操作状态 | Bit 1 | 0 | 1(菜单) |
| 通讯错误状态 | Bit 2 | 0 | 1(信息提示) |
| 自动 | Bit 3 | 0 | 1(ETH通讯) |
| 净重状态 | Bit 5 | 0 | 1(净重) |
| 稳定状态 | Bit 4 | 0 | 1(稳定) |
| 零称重状态 | Bit 6 | 0 | 1(零点) |

示例：当前仪表处于超载状态，其它处于默认状态。

主机发送：

| 仪表地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 状态位数量 |  | 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x01 | 0x00 | 0x21 | 0x00 | 0x08 | CRC16L | CRC16H |

仪表返回：

| 仪表地址 | 功能码 | 字节数量 | 仪表状态 | 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x01 | 0x01 | 0x08 | CRC16L | CRC16H |

- 读取仪表显示值（功能码0x03）：：

数据以4个字节的浮点型格式传送，高字在后，低字在前。

示例的仪表显示重量值为-12.5kg，其16进制表示为0xC14800。

主机发送：

| 仪表地址 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 16位寄存器数量 |  | 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x02 | CRC16L | CRC16H |

仪表返回：

| 仪表地址 | 功能码 | 字节数量 | 浮点型数据低字 |  | 浮点型数据高字 |  | 校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | 0Xc1 | 0x48 | CRC16L | CRC16H |

备注：

只有当仪表处于正常称重状态时仪表才返回数据，否则当仪表处于超载、传感器通信错误、按键菜单操作等非称重状态时仪表不返回任何数据。

## 大屏幕通讯格式说明

  - 大屏幕信号为20mA电流环及RS232，以二进制码串行输出，波特率为600 。每一帧数据有11个位，1个起始位(0)、8个数据位(低位在前 )、1个标志位、1个停止位(1)。每隔100ms发送一组数据，每组数据包含3帧数据。

  - 每帧数据意义如下图：

第一帧：

第一帧波形图

第二帧：

第二帧波形图

第三帧：

第三帧波形图

说明：

第一帧数据：标志位为0

X ： D0、D1、D2 -- 为小数点位置( 0～4 )

Y ： D3 — 为重量符号( 1－负、0－正 )

D4 — 备用

G 18～G16：为重量数据

第二帧数据：标志位为0

G15～G8： 为重量数据

第三帧数据：标志位为1

G7～G0 ： 为重量数据

G0～G18： 由低到高构成重量（净重）的19位二进制码

## 以太网通讯格式说明

关于以太网通讯几点说明如下：

- 以太网通讯发送和接收数据格式：ASCII字符，注意字母大小写。

- 只有当仪表处于称重状态且与传感器通讯正常情况下，仪表才接收数据。当仪表处于菜单状

态下时，仪表不接收数据。仪表的信息提示状态为菜单状态。

- 仪表接收数据的时间间隔：1000毫秒。

- 仪表发送的数据格式及说明如下：

当仪表处于称重状态下，且与传感器通讯正常时，仪表发送重量显示值和状态符。

状态符：ST/US分别表示稳定状态和不稳定状态;；NT/GS分别表示净重状态和毛重状态。

例如仪表显示重量值为11000kg，仪表稳定，处于毛重状态，则仪表发送数据为“DISP: 0011000 ST GS”（”DISP”为固定字符串），如仪表传感器个数为0，则接收数据为“DISP: no loadcell detected”。

当仪表处于菜单操作时，则接收到数据为当前仪表显示字符，例如仪表处于提示密码输入状态，即仪表显示【C------】，此时该接收区显示“MENU: C - - - - - -”（以MENU开头）。

- PC主机发送命令格式及仪表反馈数据格式如下：

HELP：   用于查询命令格式，接收到的数据为所支持的命令字符串。

paraADS：用于读取各个传感器原始内码，如“ 01AD 0123456”表示1号此时传感器内码为123465。

paraSYS： 用于读取仪表系统参数，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraCOM：用于读取仪表通讯参数，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraPRN：用于读取仪表打印参数，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraBAL：用于读取各个传感器的角差系数，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraRAT：用于读取仪表的标率和标定AD码，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraLOC：用于读取仪表本机网络属性信息，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraDES：用于读取仪表设定的远程主机的地址信息，内容及解释详见“USB通讯格式说明”。

paraHCP：用于读取仪表获取IP方式。

paraT&D：用于读取系统日期和时间，以及定时关机日期

提示：发送以上命令对应的接收字节内容解释详见“第七节  USB通讯格式说明”。

- 可以使用“TCP UDP通用测试软件”测试发送和接收数据。

## USB通讯格式说明

- 文件名：SYSPARA.TXT  存储仪表各种参数内容，U盘数据示例如下：

paraSYS:   E=010  dC=0  PN:X=2.0e   Y=100%   Z=100%  FLT=2  F=999999  dtP=2:ELC  dNo=01

paraCOM: Adr=001  bt=2:9600bps  tF=0  PCoN=1:ON   dPoN=1:ON  brN=8

paraPRN:   tyPE=3   Arr=3   odE=2  yr=1:SAVE&PRNT

paraBAL:   01BAL=1.00000

paraRAT:   CAL Ad:0000000   0000000   0000000     CAL rt:1.00000   1.00000

paraLOC: S-IP:192.168.001.012  S-NAP :255.255.255.000  S-GAtE:192.168.001.001  S-dNS1:202.096.104.016  S-0NS2:000.000.000.000

paraDES:   d-IP:192.168.001.169  P-09001

paraHCP:    DHCP=1

S-IP:192.168.030.100  S-NAP :255.255.255.000  S-GAtE:192.168.030.001  S-dNS1:202.096.104.016  S-0NS2:000.000.000.000

paraT&D:   d10-12-01    t17:06:12  d99-99-99

各个参数解释如下：

paraSYS：分别表示分度值，小数点，系统参数，滤波强度，满量程，传感器类型和传感器个数。

paraCOM：分别表示仪表通讯地址，波特率，通讯格式，PC通讯使能，大屏幕通讯使能和LED显示亮度。

paraPRN：分别表示：打印机种类，联单数目，打印格式和贮存打印使能。

paraBAL：表示01号传感器的角差系数，以此类推。

paraRAT：分别表示标定零点AD码，标定点一AD码，标定点二AD码，第一段标率和第二段标率。

paraLOC：分别表示仪表本机的IP地址，子网掩码，默认网关，首选DNS和备用DNS。

paraDES：分别表示远程主机的IP地址和通讯端口。

paraHCP：表示获取IP方式，如果为静态获取，即DHCP=0，则不显示后面的网络属性。

paraT&D：分别表示系统日期、系统时间、定时关机日期。

- 文件名：DATATARE.TXT  存储仪表车号皮重记录，U盘数据示例如下：

2010-12-02    01:25:49

Tare record:

Total num:00007

NUM     VEHICLE    TARE

0001    00002      0000222kg

0002    00003      0000003kg

0003    00004      0044444kg

0004    00005      0555555kg

0005    12345      1234567kg

0006    00001      0000111kg

0007    00010      0000000kg

各个参数解释如下：

2010-12-02    01:25:49 表示存储日期（仪表设定日期）

Total num:00007 表示一共有7个车号皮重记录。

NUM栏表示记录序号。

VEHICLE栏表示各序号对应的车号。

TARE栏表示各车号对应的皮重值。

- 文件名：DATAWR.TXT  存储仪表称重存储记录，U盘数据示例如下：

2010-12-02    01:25:49

WeIghing record:

Total num:00006

NUM     DATE         TIME    VEHICLE   CARGO  GROSS    TARE       NET

0001    2010-11-13   13:35:41   00001     001     0000111   0000000   0000111

0002    2010-11-13   13:36:00   00002     002     0000222   0000000   0000222

0003    2010-11-13   13:36:14   00003     003     0000003   0000000   0000003

0004    2010-11-13   13:37:29   00004     004     0044444   0002270   004I5I5

0005    2010-11-13   13:37:39   00005     555     0555555   0002270   0553285

0006    2010-11-13   13:38:01   12345     000     1234567   0002270   1232297

各个参数解释如下：

2010-12-02    01:25:49 表示存储日期（仪表设定日期）

Total num:00006 表示一共有6个称重存储记录。

NUM/DATA/TIME/VEHICLE/CARGO/GROSS/TARE/NET栏分别表示称重记录存储的记录序号/时间/日期/车号/货号/毛重/皮重/净重。

- 文件名：DATAOL.TXT  存储仪表超载记录，U盘数据示例如下：

2010-12-16    11:29:29

OverLoad record:

Total num:20

NUM     DATE         TIME       GROSS

00    2010-12-16   11:16:53   0109323

01    2010-12-16   11:16:55   0050016

02    2010-12-16   11:16:56   0094360

03    2010-12-16   11:28:00   0060011

04    2010-12-16   11:28:10   0070009

05    2010-12-16   11:28:17   0080085

06    2010-12-16   11:28:23   0092751

07    2010-12-16   11:28:32   0109813

08    2010-12-16   11:28:41   0110968

09    2010-12-16   11:28:48   0110007

10    2010-12-16   11:28:56   0112949

11    2010-12-16   11:29:03   0116169

12    2010-12-16   11:29:10   0107230

13    2010-12-16   11:16:31   0090078

14    2010-12-16   11:16:37   0091049

15    2010-12-16   11:16:43   0089411

16    2010-12-16   11:16:46   0109950

17    2010-12-16   11:16:47   0070792

18    2010-12-16   11:16:52   0060011

19    2010-12-16   11:16:53   0075131

# 出厂默认参数

| 系统参数 | 名称 | 默认参数 |
| --- | --- | --- |
| E | 分度值 | 10 |
| dC | 小数点 | 0 |
| Pn | 零点跟踪范围 | 4：2.0 |
| Pn | 手动置零范围 | 5：100 |
| Pn | 开机置零范围 | 5：100 |
| FLt | 滤波系数 | 3 |
| F | 满量程 | 50000 |
| dno | 传感器个数 | 00 |
| dtp | 传感器类型 | 01 |
| CAL AD | 零位AD码 | 0000000 |
|  | 第一段分界点AD码 | 0000000 |
|  | 第二段分界点AD码 | 0000000 |
| CAL rt | 第一段标率 | 1.000000 |
|  | 第二段标率 | 1.000000 |
|  | 1~16号传感器角差系数 | 1.00000 |
| Adr | 仪表地址 | 001 |
| tF | 通信方式 | 0 |
| bt | PC串口波特率 | 2 |
| PCon | PC通讯使能 | 1 |
| dPon | 大屏幕通讯使能 | 1 |
| Brn | LED亮度 | 8 |
| UP | 系统密码使能 | 1 |
|  | 系统密码 | 888888 |
|  | 定时关机密码 | 888888 |
|  | 定时关机时间 | 999999 |
| tyPE | 打印机种类 | 3 |
| Arr | 联单数目 | 3 |
| odE | 打印格式选择 | 1 |
| yr | 是否打印 | 1 |

| 以太网参数 | 名称 | 默认参数 |
| --- | --- | --- |
| S-IP | IP地址 | 192.168.1.12 |
| S-NAP | 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| S-GATE | 网关 | 192.168.1.1 |
| S-DNS1 | 首选DNS服务器 | 202.96.104.017 |
| S-DNS2 | 备用DNS服务器 | 208.67.222.222 |
| d-IP | 远程IP地址 | 61.164.93.10 |
| P | 通讯端口 | 13805 |
| dHCP | 获取IP地址方式 | 0 |

# 信息提示说明

- 正常及警告信息提示：

  - - - -     提示：仪表内部运算，不要进行任何操作。

  - C------  提示：输入系统密码。

  - P ------  提示：输入定时关机密码。

  - End     提示：操作结束。

  - PASS    提示：操作成功。

- 操作或传感器通讯信息提示：

  - Err 00    识别不到完整传感器连接或仪表设置传感器个数为0。

  - Err 03    超载，或预置皮重值超出满量程。

  - ECC 1~16 读传感器重量值时通讯错误(分别为传感器角位号1~16)。

  - Err 17    参数设置不符合要求或密码输入不正确或非法操作。

  - Err 16    密码输入错误或临时码输入错误。

  - Err 18    秤台线性标定时本次砝码小于上个标定砝码。

  - Err 20    非法置零或去皮（如不稳定去皮和置零，净重状态置零，超出范围置零和去皮）。

  - Err 21    操作禁止。

  - Err 22    角位确认时在同一个角位上重复操作。

  - Err 29    读传感器地址时通讯错误。

  - Err 30     表示自动角差调整后结果异常 。

  - Err 31~46 写数字传感器地址时通讯错误（分别为传感器地址1~16）。

  - Err 49    数据长时间不稳定，或通讯异常。

  - Err 70    读数字传感器的通讯密码时通讯错误。

  - ECC 71~86表示n-70号C型协议数字传感器通信加密不一致 。

  - Err 91    存储器读写异常，请重新操作。

  - Err Adr   修改数字传感器地址时，连接的传感器个数不为1。

  - Err LC    所连接的传感器型号不统一。

  - Err Add   数字传感器短路，请尽快检查连线并重启仪表。

- 打印部分信息提示：

  - Err 09     表示：无此车号。

  - Err 10     表示：车号贮存或称重记录贮存已少于15个，请删除相应记录。

  - Err 11     表示：车号贮存或称重记录贮存已满，需删除相应记录后才能继续存储。

  - Err 19     表示：负称量或不稳时不能打印。

  - Err P      表示：打印机处于忙状态、未开机、未联机或缺纸状态。

  - SAVE      表示：正在保存称重记录，但不打印称重记录。

- 以太网信息提示：

  - E-CEP **   表示系统执行出错，需要重新启动系统。

- USB信息提示：

  - USB   表示识别到U盘插入，并提示用户进行操作存储。

  - Err USB 表示U盘识别错误。

  - oUt   表示用户已经终止U盘存储操作，并等待用户拔出U盘。

# 磅单格式示例

- 横向磅单(1到3联可选，竖向排列)：

称    重    单

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重(kg) | 皮重(kg) | 净重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2010-11-12 | 14:55:55 | 00001 | 001 | 5000 | 100 | 4900 |

- 竖向磅单（1到3联可选，横向排列）：

| 称 重 单 WEIGHT BILL |  |
| --- | --- |
| 序号 SERIAL | 0003 |
| 日期 DATE | 2010-11-20 |
| 时间 TIME | 14:45:45 |
| 车号 VEHICLE | 0004 |
| 货号 CARGO | 004 |
| 毛重 GROSS | 5000 kg |
| 皮重 TARE | 100 kg |
| 净重 NET | 4900 kg |

司磅员OPERATOR:_________

- 票据格式磅单(1到3联可选，竖向排列)：

************************

称重单

序号：0004

日期：2010-11-20

时间：15：00：00

车号：00005

货号：005

毛重：5000 kg

皮重：100 kg

净重：4900 kg

************************

- 日报表

日     报    表

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重(kg) | 皮重(kg) | 净重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2010-11-12 | 14:55:55 | 00001 | 001 | 5000 | 100 | 4900 |
| 0002 | 2010-11-12 | 14:56:55 | 00001 | 001 | 6000 | 100 | 5900 |
| 0003 | 2010-11-12 | 14:57:55 | 00001 | 001 | 5000 | 100 | 4900 |

宁波柯力电气制造有限公司

地址：宁波市江北投资创业园C区 长兴路199号

服务热线：400-887-4165

800-857-4165

传真：0574-87562271

邮编：315033

网址：http://www.kelichina.com

A